PROFOMETER5

钢筋直径/保护层厚度测试仪

# 操作说明书

北京欧亚星宇科技有限公司

地址：丰台区南三环中路70号南曦大厦A座605室

邮编：100075

电话：010-87875670/1/2/3    传真：010-87875672/3

http://www.yiqi518.com

- 目		录

- 概述…………………………………………………………………………………………2

  - 基本信息

  - 用途

  - 安全规则

  - 符合的标准

- 产品描述……………………………………………………………………………………2

  - S型

  - Scanlog型

  - 多功能探头

  - 扫描路径探头

- 开始…………………………………………………………………………………………4

  - 仪器连接

  - 启动显示器

- 设置…………………………………………………………………………………………4

  - 钢筋直径

  - 编号

  - 保护层下限值

  - 邻近钢筋的修正

  - 语言

  - 基本设置

  - 数据输出

  - 数字检测方式

  - 钢筋扫描方式

  - 灰度方格显示方式

- 检测步骤……………………………………………………………………………………5

  - 用数字检测方式检测

  - 检测不足的保护层厚度

  - 检测钢筋直径

  - 用CyberScan使钢筋可视化

  - 用灰度方格显示方式检测

- 技术参数…………………………………………………………………………………11

- 概述

- 1.1基本信息

- 本仪器采用一流的技术，操作之前请仔细阅读本操作说明书。

- 1.2用途

- 本仪器用于无损地定位钢筋、检测保护层厚度和钢筋直径。

- 1.3安全规则

- 本仪器应由熟悉本仪器操作的人操作。

- 1.4符合的标准

- SIA 162/DIN 1045/DGZfP B2/BS 1881:Part 204

- 2．产品描述

- 2.1 S型（基本型）

- Profometer5是一种轻便、精巧的仪器，能无损地检测钢筋的位置、保护层厚度和钢筋直径。检测方法基于涡流和脉冲原理。

显示器

- S型基本配置具有以下功能：

- -定位钢筋

- -测定保护层厚度

- -存储单个保护层厚度值和统计评价

- -测定钢筋直径

多功能探头

- 图2.1  S型

- 2.2SCANLOG型

- Scanlog型除具有S的功能外，还有以下功能：

- “CyberScan”和路径感应轮

可显示钢筋的分布图；

- “Measure with Grid”功能

能以灰度显示保护层厚度；

- 能存储钢筋的分布图和灰度

显示保护层厚度图。

显示器

路径感应轮

多功能探头

- 图2.2  Scanlog型

以上两种型号，都能直接连接打印机打印数据或将数据传输到电脑。

2.3多功能探头

2.3.1功能

多功能探头的使用是有方向性的，当它与钢筋轴向平行时最灵敏，当与钢筋轴向垂直时最不灵敏。因此，使用时探头方向应该和钢筋轴向平行。

多功能探头有小范围和大范围之分。使用箭头可以在两种检测范围之间切换。激活的检测范围显示在显示屏上。

当保护层大于图中所示的范围时，才采用大检测范围。例如，当钢筋直径为16mm，保护层为60mm时，应采用大检测范围。

探头能自动补偿混凝土中磁性骨料或特种水泥磁性成分的影响。

2.3.2检测范围和精度

图2.3多功能探头的检测范围和精度

：钢筋直径（mm）

#：钢筋直径（钢筋号）

---：BS 1881:Part 204要求的最低精度：2mm或5%

PROFOMETER5的检测精度比BS 1881:Part 204的要求高50%！

保护层的检测精度和钢筋直径有关。

2.3.3分辨率

图2分辨率

在混凝土构件上，检测结果通常受邻近的影响。如图2.4所示，在同一水平面上有4根平行钢筋，该图显示了在一定钢筋直径下，一定保护层厚度下，要仍能分辨钢筋的钢筋最小间距。

举例来说，如果钢筋直径d=16mm，保护层厚度s=55mm，而最小的钢筋间距a=70mm，则该钢筋可以被定位。

- 2.4路径感应轮

路径感应轮

多功能探头

- 图2.5路径感应轮和多功能探头结合使用

- 对于Scanlog型，路径感应轮可以用来做网格扫描和灰度显示，而对S型，它只能用于夹带多功能探头（可使多功能探头免于直接与表面接触而受损），但无其它功能。

- 注：多功能探头和被测表面之间的4mm的间隙可以自动校正。

- 3.开始

- 3.1部件连接

    - 用连接电缆将定位探头连接到主机输入端A；

    - 将路径测试装置连接到输入端B；

    - 如果使用耳机，将它直接连接到标有耳机标记的插口中。

- 3.2打开显示器，启动仪器

按“ON/OFF”键，显示：

-仪器型号（S型或Scanlog型）

-序列号

-软件版本

-自动自检O.K.

-电池剩余寿命

若无显示，则需要更换电池。

- 4 设置

PROFOMETER 5有菜单辅助功能。按照显示屏上的菜单操作即可。按“MENU”键，出现如下界面：按键移动黑色光标，将其置于要改的项目上，按START可进入改选项，用键改变数值。

钢筋直径

编号

保护层下限值

邻近钢筋影响的修正

语种

基本设置

数据输出

数字显示方式

钢筋扫描方式（在S+型、SCANLOG型下可用）

保护层灰度显示方式（仅在SCANLOG型下可用）

移动键选择菜单项

按start键进入所选菜单项

按end键回到测试界面

- Diameter

  - Object No.

  - Limit

  - Neighb.Bar Corr

  - Language

  - Basic Setup

  - Data Output

  - Measure w. Statistic

  - Scanning Bar

  - Measure w. Grid

Select by 

Start by START

End by END

- 4.1钢筋直径

测保护层厚度时，要先设置钢筋直径。

将黑色光标移到第1项“Bar Diameter”上，按START进入该选项。

按键调整钢筋直径，直径范围为2~50mm。

- 4.2编号

测试前先设定编号，根据检测方式的不同编号的首位也不相同。

如果要用“Measure W.Statistic"（数字方式）检测，第一个数值设为1。

如果要用“Scanning Bar "（扫描钢筋成像）检测，第一个数值设为2。

如果要用“Measure W. Grid "（灰色方块方式）检测，第一个数值设为3。

- 4.3保护层下限值

该功能有以下几个作用：

- 拆摸后的检查

- 结构工程的验收

- 提供修缮的评价基础

预先设定要求达到的保护层厚度值，然后移动探头。当碰到保护层厚度小于设定值时，会发出警报声。关闭电源后，该限制值不保存。

- 4.4邻近钢筋影响的修正

- 当钢筋间距与保护层厚度不满足一定的要求时，则要输入钢筋间距进行钢筋间距修正，以便得出正确的结果。详见5.3检测钢筋直径。

- 4.5语言

本仪器内部有英、德、意、法、日等语言选择。

- 4.6基本设置

在基本设置中又有5个子菜单：

- Unit（单位）——有mm和inch英寸两种选择

- Probe（探头）——将此值设为探头上所标的数字

- Audible locating aid(声音帮助)——提示遇到钢筋

- Scan Area（扫描面积）——有500500,10001000,20002000mm可选

- Xygrid（XY方格）——灰度检测方式下，每个灰度块代表多大的面积

- Display（灰度显示）——可改变保护层相应的灰度色块

- 4.7数据输出

进入数据输出选项，出现4个子选项：

- Object Select（选择要显示编号）——传输数据前，先用Object Select选择要显示的编号。

- Object Display(显示所选择的编号)

- Object Print（打印）——Print Object打印用带串口的商用打印机打印统计值，用打印机连线（33000460）传输数据。

- Object to PC（数据传输到电脑）——以EXCEL格式传输，用传输线（33000269）传输。

- Clear Memory（清除内存）——清除所有内存，不能单个删除。

- RS 232 数据格式：9600，n，8，1

- 4.8用数字方式检测

- 详见5.检测步骤。

- 4.9用扫描方式检测

- 本方式只能在Scanlog型上使用，详见5.检测步骤。

- 4.10用灰度显示保护层厚度检测

- 本方式只能在Scanlog型上使用，详见5.检测步骤。

- 5检测步骤

- 首先强调一个操作，该操作经常使用到。

- 复位

  - 将探头放在空气中（远离钢筋1米左右），按“RESET”键，看信号值是否显示为0。

  - 不时重复该步骤以检查。

- 以下凡是提到按“RESET”键复位，均指该操作。

- 5.1用数字方式检测

- 本方式可以定位钢筋、检测保护层厚度。保护层厚度还能存储。

- 5.1.1检测钢筋

- 输入钢筋直径；

注：在钢筋直径未知的情况下，设置钢筋直径为16mm；

- 输入编号；

- 输入是否要声音帮助定位；

- 如果钢筋间距太小，要进行修正，在“Neighb. Bar Corr”中输入钢筋间距；

- 按“MENU”键，选择“Measure w. Statistic”；

- 按“START/RESET”键，操作屏显示为：

钢筋直径

信号值

最小保护层厚度

钢筋直径

保护层下限值

编号

检测范围

信号条

不断变化的保护层厚度

图5.1检测显示统计数据

定位钢筋和检测保护层厚度

- 沿垂直钢筋轴向方向移动探头，如果信号条向右边增长，且保护层数字变小，则说明探头正邻近钢筋；如果信号条向左边减小，且保护层数字变大，则说明探头正远离钢筋；当信号由小变大再变小，即产生一个突变时，仪器会发出短促的声音，并且最小的数字即混凝土保护层会自动存在“Memo”中。若信号条变化慢，则说明探头沿着钢筋轴向方向移动，应改变方向，沿垂直钢筋轴向方向移动探头；

存储检测值

- 按STORE键可存储memo中的值；

- 用键可删除该数值，或当同一个编号下有几个值时，删除最后一个值;

- 按END键显示所存储的记忆值的统计评价（平均值、方差等）;

- 如果设置了最小保护层厚度，则小于最小保护层厚度的百分比会显示出来。

5.1.2检测钢筋网

本仪器不能检测焊接钢筋网或绑扎钢筋。然而同样尺寸的这两种钢筋产生的信号不同。

设置

- 进行和5.1.1同样的步骤。

- 设置的钢筋直径必须比实际钢筋直径稍高，取决于钢筋直径的大小和钢筋网的宽度。对于特殊结构，该值应该通过测试来确定。使用不同的间距来测保护层厚度，当保护层厚度正确时，就设置该钢筋直径。

钢筋直径举例：

图5.2钢筋网

| a1 [mm] | A2 [mm] | 当前设置的d [mm] | 应该设置的d [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 150 | 100 150 | 5 6 | 8 7 |

- 选择小的检测范围，大的检测范围不能检测钢筋网。

- 5.2检测钢筋直径

- 选择数字检测方式；

- 按“RESET”键复位；

- 将探头放在钢筋轴向的上方，然后按“”。

- 显示钢筋直径d=…。

当钢筋间距不满足下表的要求时，则要进行钢筋间距修正，以便得出正确的结果。

| 保护层厚度 S1(mm) | 第1层钢筋 |  | 保护层厚度 S2(mm) | 第1层钢筋 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a1(mm) | b1(mm) |  | a2(mm) | b2(mm) |
| 15 30 45 60 | 90 110 130 150 | 200 200 210 250 | 15 30 45 60 | 90 110 130 150 | 180 220 240 260 |

图5.3第一层钢筋		图5.4第二层钢筋

下图是满足最小钢筋间距条件测出的钢筋直径的精度。

图5.5检测钢筋直径

修正钢筋间距以正确测试钢筋直径：

- 定出钢筋的位置，并且标记出来；

- 测量钢筋之间的间距；

- 按“MENU”键；

- 选择“Neighb. Bar Corr.”；

- 输入测量出的钢筋间距；

- 选择“Measure with Statistic”；

- 按“RESET”键复位；

- 将探头放在钢筋轴向的上方，然后按“”。

显示钢筋直径d=…。

X轴（m）

光标

第一层

第二层

移动方向

5.3用CyberScan使钢筋可视化

第一层/第二层的保护层厚度

预设钢筋直径

y轴（m）

- 设定第一层的钢筋直径；

- 输入检测编号；

- 如果需要进行钢筋间距修正，进入“Neighb. Bar Corr.”输入钢筋直径；

- 在"Basic Setups"中用"Scan Area"选择扫描的区域大小，有500500mm、10001000mm、20002000mm三种选择；

- 选择"Scarning Bars"；

- 按"START"，出现以下图像：

- 按“END”键，出现：

- 用选择扫描方向；

- 将探头沿X方向扫描，自动测定并显示钢筋位置；

1：扫描速度显示；

2: 当前的混凝土保护层厚度；

3：移动和扫描标记。

- 用结束第一层的检测；

4：第一层的最小保护层厚度值；

- 将探头沿Y方向扫描，自动测定并显示钢筋位置。

- 用结束第二层的检测；

- 按“PRINT/STORE”存储显示值；

- 如果不想存储，按“END”。

注意事项：

- 反向移动探头，将删除已显示的钢筋。

- 信号条必须处于刻度范围内，速度过快将发出短促的提示音。

- 5.4用灰度方格显示方式检测

该功能以灰色方块（主机）或彩色阴影（计算机）显示大面积的混凝土保护层。

- 设置编号，将首位设为“3”；

- 在"Basic Setups"和"xy-grid"中选择方格区的大小，方格必须大于第一层的一半（50%），以保证方格区中至少有一根钢筋；

- 设置保护层厚度的方格显示；

- 在主菜单中选择“Measure w. Grid”。

- 按“START”。

- 移动探头，光标随之移动，当一排结束后，按↓，光标跳到下一行，箭头方向自动改变。到底后光标跳到下一页（滚屏）。

- 箭头表示下一次测试的方向，按箭头键可改变方向。

- 结果显示当前混凝土保护层厚度，以及当前混凝土保护层厚度的灰度标志。

- 在“Basic Setup”中的“Display”中可改变范围，改变保护层对应的灰度方块。

- 每次手动或自动改变箭头方向后，必须将探头持向空中，并按“RESET”键。

- 将光标移到数值上可删除该数值，并按住"STORE"键2秒。

- 6.技术参数

- S型

- 带不丢失内存，可存储63个编号，共计40000个测试值

- 128×128的LCD数字显示器

- 带RS232接口

- 打印统计值和下载到PC机的软件

- 6节LR6、1.5V电池，操作时间为45小时

- 工作温度为-10~60℃

- Scanlog型

除具有S型的功能外，还有：

- “CyberScan” 以图像显示混凝土内部的钢筋布置；

- “Measure with Grid”能以不同的灰色方块显示混凝土保护层；

- 还能存储：钢筋扫描图像、保护层灰度图像